Załącznik nr 1
Wymagane Minimalne Parametry Techniczne

Dane ogólne
Pełna nazwa ultrasonografu
Podać ...........................................................................

Producent
Podać .........................................................................

Kraj pochodzenia
Podać...........................................................................

Dystrybutor - Oferent
Podać...........................................................................

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Podać..............................................................

Lp.	Parametry wymagane aparatu	Warunek graniczny	Wartość oferowana
	Konstrukcja
	Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem.	TAK
	Aparat fabrycznie nowy. Wymagany rok produkcji: 2014
	Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2014 roku lub później	TAK
	Przetwornik 12-bitowy	TAK
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej.	TAK
	Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 80 000	TAK
	Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 80 000	TAK
	Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3	TAK
	Dynamika systemu min.260 dB	TAK
	Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 15 cali. Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej	TAK
	Ruchomy pulpit sterowniczy: góra-dół, lewo-prawo	TAK
	Zakres częstotliwości pracy USG: co najmniej od 2 MHz do 20 MHz.	TAK
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 15 000 klatek.	TAK
	Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop)	TAK
	Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 30 sek.	TAK
	Zakres regulacji głębokości pola obrazowego min. 0,5 - 30 cm	TAK
	Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 40	TAK
	Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokady	TAK
	Obrazowanie i prezentacja obrazu
	Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. / B, / B + B / M / B + M / D / B + D / B + C (Color Doppler) / B + PD (Power Doppler) / B + Color + M	TAK
	FRAME RATE dla trybu B: min. 700 obrazów/sek.	TAK
	FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 200 obrazów/sek.	TAK
	Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości	TAK
	Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD)	TAK
	Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) / min.: +/- 7,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki)	TAK
	Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD)	TAK
	Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: +/- 15,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki)	TAK
	Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)	TAK
	Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) / min.: +/- 4,0 m/sek	TAK
	Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy	TAK
	Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach	TAK
	Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy	TAK
	Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny m.in. 3 kursory (linie proste)	TAK
	Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD)	TAK
	Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym	TAK
	Obrazowanie wielokątowe tzw. w układzie skrzyżowanych ultradźwięków	TAK
	Adaptacyjny system obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe dostępny na wszystkich oferowanych głowicach	TAK
	Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych z regulacją kąta w zakresie min. 5 – 15 stopni	TAK
	Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych z regulacją kąta w zakresie min. 5 – 15 stopni	TAK
	Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku	TAK
	Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm ze skokiem co 0,5 mm	TAK
	Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 15 stopni	TAK
	Korekcja kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni	TAK
	Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku	TAK
	Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach	TAK
	Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map	TAK
	Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
	Archiwizacja obrazów
	Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 300 GB) i bazą pacjentów.	TAK
	Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW	TAK
	Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku	TAK
	Videoprinter czarno-biały.	TAK
	Wbudowana nagrywarka DVD-R/RW lub CD-R/RW	TAK
	Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive	TAK
	Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps	TAK
	Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty)	TAK
	Możliwość podłączenia drukarki laserowej do wydruku raportów bezpośrednio z aparatu	TAK
	Funkcje użytkowe
	Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x16	TAK
	Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x16	TAK
	Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: min. 10	TAK
	Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości	TAK
	Przełączanie głowic z klawiatury	TAK
	Podświetlane klawisze	TAK
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu	TAK
	Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie	TAK
	Pełne oprogramowanie do badań: / Brzusznych / Małych narządów / Naczyniowych / Mięśniowo-szkieletowych / Urologicznych / Kardiologicznych / Położniczych / Ginekologicznych / Pediatrycznych	TAK
	Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub wykonane w technologii zapewniającej ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach)	TAK
	Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	TAK
	Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 1,0 – 6,0 MHz.	TAK
	Liczba elementów: min. 190	TAK
	Kąt skanowania min. 70 st.	TAK
	Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości	TAK
	Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.	TAK
	Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 – 13,0 MHz.	TAK
	Liczba elementów: min. 190	TAK
	Szerokość pola skanowania max. 40 mm	TAK
	Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości	TAK
	Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty)	TAK
	Oprogramowanie 4D	TAK
	Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe	TAK
	Możliwość rozbudowy systemu o automatyczny pomiar kompleksu Intima Media (IMT)	TAK
	Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Liniową 2,0-6,0 MHz, min. 190 elementów, szerokość skanu min. 80 min., z centralnym kanałem biopsyjnym przechodzącym przez głowicę	TAK
	Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę MicroConvex śródoperacyjną tzw. paluszkową, min. 4-10 MHz, min. 190 elementów, kąt min. 65 st., promień max. R20 mm	TAK
	Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę Rectalna dwupłaszczyznową w układzie Convex/Linia, min. Convex 3,0-9,0 MHz, Linia 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania Convex min. 120 stopni, szerokość skanu Linia min.60 mm	TAK
	Możliwość rozbudowy o głowicę typu convex matrycową posiadającą min.600 elementów, kąt min. 65 stopni.	TAK
	Inne
	Certyfikat CE na aparat i głowice (załączyć)	TAK
	Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (dostarczyć przy dostawie aparatu) w wersji papierowej i elektronicznej	TAK
	Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące	TAK
	Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć)	TAK
	Szkolenie przeprowadzone przez doktora aplikanta potwierdzone stosownym certyfikatem	TAK

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji udzielonych odpowiedzi poprzez wezwanie do przedstawienia dokumentacji technicznej lub demonstracji aparatu na miejscu.